Научно-производственное объединение
«Химавтоматика»

Флуориметрический  детектор
МОДЕЛЬ 211

Высокочувствительный оптический прибор предназначен для работы в составе жидкостных хроматографов. Принцип работы устройства основан на измерении светового потока флуоресценции детектируемого вещества, пропускаемого через аналитическую кювету.

| В конструкции детектора используются современные лавинные фотоприёмники имеющие низкие фотометрические шумы, что обеспечивает низкий предел детектирования. Оригинальная электронная схема позволяет достигнуть быстродействия детектора 0,2 сек. |  |
| --- | --- |

Принципиальной научно-технической новизной является применение в конструкции проточной кюветы детектора планарных оптико-электронных элементов, что обеспечивает  уменьшение уровня шума и снижение предела детектирования в 2 раза при значительном снижении стоимости детектора по сравнению с импортными аналогами.

Микроконтроллер детектора управляет коммутацией источников излучения и обрабатывает результаты измерений с последующим выводом на PC. Программное обеспечение предоставляет расширенные возможности для управления прибором с РС.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- применение современных УФ светодиодов в качестве источника излучения;

- автоматическая установка нулевой линии.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Флуориметрический детектор, МОДЕЛЬ 211 в составе жидкостного хроматографа «ЦветЯуза» (модификация – 05) предназначен для контроля лекарственных средств; для контроля качества и безопасности пищевых продуктов и напитков (в частности микотоксинов, полиаминов и др.); для контроля загрязнений окружающей среды (полиядерные ароматические соединения – ПАУ, включая 3,4-бензопирен); в медицине для определения  биомаркеров заболеваний; в биохимии для определения аминокислот и пептидов, а также в других областях.

По техническим характеристикам детектор сопоставим с лучшими зарубежными аналогами, а по стоимости в 4-5 раза ниже их.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Источник излучения: | светодиоды 365 нм |
| --- | --- |
| Детектирующее устройство | лавинный кремниевый фотодиод |
| Динамический диапазон: | 105 |
| Воспроизводимость: | 1 % на 1 ОЕФ |
| Уровень шума на пустой кювете при постоянной времени 1сек, относительные единицы флуоресценции (ОЕФ): | не более 1,5х10-5 |
| Дрейф на кювете с водой (при стабильности температуры среды  1 оС): | не более 2х10-5 ОЕФ/час |
| Проточная микрокювета: | объем - 3 мкл |
| Питание: | 220 В / 50 Гц |
| Габаритные размеры: | 330 х 110 х 270 мм |
| Вес: | не более 3 кг |

Выпуск – со второго полугодия 2008 г.

#### РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «НПО Химавтоматика»
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная,  д. 12А

www.chimavtomatika.ru

Научно-технический центр «Хроматография»

тел.: 	(499) 181-53-27, 181-14-02

(499) 761-36-14

факс: 	(499) 181-63-22, 181-14-02

e-mail: chromatograph@yandex.ru

http://www.chromatograph.narod.ru